На нашем предприятии эксплуатируются блоки управления дозаторами  (БУД 1002)  производства  Нижегородской фирмы «Строми». По истечении нескольких лет эксплуатации в 29-м цехе (ЦМПОИ) значительно участился их выход из строя. При общем  количестве в ЦМПОИ 10 шт. блоков , в 2006 г. уже ремонтировались 6  БУДов,   причём в пяти случаях неисправности были связаны со схемой стабилизации питания датчиков. Применённая в блоках схема построена с использованием операционных усилителей с составным эммитерным повторителем на выходе. Ввиду отсутствия  полноценной отрицательной обратной связи (ООС) по высокой частоте стабилизаторы склонны к самовозбуждению, что приводит к сбою питания тензодатчиков, и, как следствие, сбою в работе блока в целом. Введение ООС  операционных усилителей не всегда даёт положительный результат, поскольку эммитерные переходы выходных каскадов после продолжительной эксплуатации утратили свои  изначальные электрические характеристики, что так же приводит к нестабильной работе данной схемы, значительно усложняет поиск неисправности и ремонт, а также не гарантирует дальнейшую бесперебойную работу БУДов.

Для устранения этих недостатков было решено отказаться от морально устаревшей схемы стабилизации питания датчиков, интегрировав в схему блока современные микросхемы стабилизаторов напряжения, что даст гарантию бесперебойной работы БУДов в дальнейшем.  На приведённой принципиальной схеме (рис 1.) видно , что замене подлежит только та часть схемы которая отвечает за питание датчика, не затрагивая стабизацию –Uоп, которое поступает на вход первого каскада компаратора (DA6), то есть измерительной части схемы блока эта замена не коснётся.

Схема стабилизатора приведена на рисунке 2, применённые микросхемы серии 78Lxx  имеют встроенную защиту от перегрева, встроенный ограничитель тока короткого замыкания и встроенную схему термокомпенсации (dVо/dT = -0,4 mV/C). Конденсаторы на входе и на выходе микросхем обеспечивают защиту от импульсной или высокочастотной помехи, а сопротивление резисторов R подобрано таким образом , чтобы в случае короткого замыкания цепей питания тензодатчика максимальный ток короткого замыкания не превысил 100 mА, что предохранит стабилизаторы от перегорания (Imax=140mA).

Данной схемой стабилизации, как хорошо зарекомендававшей себя. планируется оснастить все БУДы по мере их выхода из строя/поступления в ремонт.